
格式3：

技术/服务/商务偏离表（第一标段）
	序号
	采购技术/服务要求
	是否符合

（填“正偏离”或“无偏离”）
	偏离说明（如有）

（正偏离时填写最新技术或服务）

	1
	用于临床动态监测新生儿血清胆红素经皮值;
	
	

	2
	检测方法为绿、蓝光比较；具有液晶显示屏幕，能够显示数值;
	
	

	3
	显示数值两种单位自动切换显示mg/dl、μmol/l；
	
	

	4
	示值范围：00～40，示值误差：00～15±1；16～25±1.5；
	
	

	5
	光源氙闪光灯，光源寿命≥30万次；
	
	

	6
	内置可充电防爆电池组，每充足一次电能检测≥800次；
	
	

	7
	具备低电压保护，欠压电池框闪烁提醒；
	
	

	8
	使用开启准备时间≤3秒；
	
	

	9
	设备体检小巧，单手手持测量操作，方便连续测量运行；
	
	

	10
	内置校准检验模具，支持人工确认校准；
	
	

	11
	准确度、重复性≤预定值的1%；
	
	

	12
	可计算2-5次测试平均值，无需预设平均值次数，防止将错误数据自动计算进平均值，错误数据可删除；
	
	

	13
	质保期≥3年。
	
	

	14
	合同付款方式：项目无预付款。设备在送至采购人处并全部安装完成后，由供应商提供送货单交采购人确认收货，在确认收货后一个月为设备试用期，待试用期结束后再由采购人和供应商进行设备验收，经验收合格后，供应商提供合格的验收单和发票交于采购人，采购人在收到上述材料后在2个月支付合同总额的90%；待合同全部履行完成后（质保期结束），由采购人和供应商再次组织验收，再次验收合同后，由采购人在2个月内支付剩余的设备尾款。
	
	


注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。
询价响应单位（盖章）：                           

法定代表人或授权委托人签字：

日期：       年     月    日

格式3：

技术/服务/商务偏离表（第二标段）
	序号
	采购技术/服务要求
	是否符合

（填“正偏离”或“无偏离”）
	偏离说明（如有）

（正偏离时填写最新技术或服务）

	1
	供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量10L/min;
	
	

	2
	具有LED感应冷光节能口腔灯，支持三轴旋转；具有无接触式感应调控开关、黄白光，最高照度≥30000Lux；最大色温：≥5000K，最小色温：≤2700k。
	
	

	3
	治疗椅承重≥180kg；升降范围：870mm-330mm。
	
	

	4
	治疗椅使用的皮革需结实、耐用，接触面使用无缝工艺；皮革表面具备防霉抗菌涂层（符合ASTM G21-96（2002）标准）；
	
	

	5
	具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落;
	
	

	6
	治疗椅具备直流∕变频调速系统，具有低压直流电机，速度≥3档可调，无顿挫感;
	
	

	7
	治疗椅扶手为前翻式设计，不得阻碍医生腿部动作；具有旋钮式多关节头枕，可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度≥200mm;
	
	

	8
	消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性;
	
	

	9
	具有消毒和水源切换拨杆，可以实现消毒水注入和管路清洗流程切换；
	
	

	10
	具有一键冲洗开关，可快速进行接诊前、不同病患间以及诊疗结束后的管路冲洗，防止交叉感染;
	
	

	11
	配置高清触控显示屏≥3.2寸和功能机械按键；至少包括设置键、智能复位键、吐痰位键、观灯片开关键、口腔灯开关控制键、漱口水加热键、冲洗痰盂键、水杯供水按键、四个记忆椅位复合键、锁屏键（清洁键）、用户切换键、定时键、呼铃键、椅位设置键、急救位键;
	
	

	12
	牙椅可记录多位医生的椅位习惯和器械使用习惯，每位医生可记录≥4个记忆椅位，方便不同医生快速适配；
	
	

	13
	具有开机自检功能，开机自动检测且提供故障代码和文字组合信息，便于对牙椅进行快速检修。
	
	

	14
	具备响铃功能：拥有倒计时和闹铃设置。
	
	

	15
	具备一键急救控制、一键清洁位、一键吐痰、一键复位、灯椅联动、冲痰供水联动、机椅互锁等功能；
	
	

	16
	具有可旋转式侧箱，内部材料需为重量轻，耐腐蚀的铝合金铸造；
	
	

	17
	侧箱外壳材质需为耐酒精消毒，耐UV老化的优质高分子材料；
	
	

	18
	具有可旋转135°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间；
	
	

	19
	强弱吸过滤器，过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥627㎜²，需可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；强弱吸过滤器滤网需采用耐酸碱腐蚀的医用高分子材料；
	
	

	20
	配备纯净水系统和消毒水系统，纯净水瓶容量≥1500ml；消毒水瓶≥1300ml；
	
	

	21
	侧箱水气与电路分离设计，需采用耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀管；采用大于4种颜色用于区分水气路，便于检修；
	
	

	22
	配置可旋转助手杆，具有多功能按键的助手控制面板和助手搁置台； 配置三用枪、强弱吸手柄各1支；
	
	

	23
	地箱需具有内置封闭电源；配置下水口密闭连接组件；
	
	

	24
	配置多功能脚踏开关，水气分离，低位踏板设计，踩踏深度可调节器械转速，实现灵活操作；
	
	

	25
	配置医生椅，支持坐垫升降、靠背升降俯仰多方向调节；采用静音滑轮，座椅升降范围：450mm-600mm；
	
	

	26
	质保期≥3年。
	
	

	27
	合同付款方式：项目无预付款。设备在送至采购人处并全部安装完成后，由供应商提供送货单交采购人确认收货，在确认收货后一个月为设备试用期，待试用期结束后再由采购人和供应商进行设备验收，经验收合格后，供应商提供合格的验收单和发票交于采购人，采购人在收到上述材料后在2个月支付合同总额的90%；待合同全部履行完成后（质保期结束），由采购人和供应商再次组织验收，再次验收合同后，由采购人在2个月内支付剩余的设备尾款。
	
	


注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。
询价响应单位（盖章）：                           

法定代表人或授权委托人签字：

日期：       年     月    日

格式3：

技术/服务/商务偏离表（第三标段）
	序号
	采购技术/服务要求
	是否符合

（填“正偏离”或“无偏离”）
	偏离说明（如有）

（正偏离时填写最新技术或服务）

	1
	喉镜本体与显示屏一体化结构,采用全金属框架；
	
	

	2
	喉镜手柄可与大、中、小等多种不同规格的镜片匹配使用；
	
	

	3
	全防水设计，可浸泡消毒，摄像头内置全密封防水设计；
	
	

	4
	USB读取与存储， TF卡≥16G；
	
	

	5
	镜头像素≥30万像素摄像头；
	
	

	6
	液晶屏像素≥320*240，分辨率≥3.72lp/mm，光照度：≥1500 Lux；
	
	

	7
	显示器可前后转动角度0-180°，左右转动角度0-270°；
	
	

	8
	内置可充电锂电池，容量≥2000mAh，持续放电时间≥200min，充放电次数≥400次；
	
	

	9
	液晶屏≥3'' ，视场角≥90°，景深5-100mm；
	
	

	10
	摄像头与镜片前端垂直距离：≤30mm；
	
	

	11
	可插入镜片长度：80-132mm；
	
	

	12
	渐缩型镜片前端厚度：11-17mm；
	
	

	13
	镜片角度：33-44度；
	
	

	14
	设备所使用的耗材（一次性视频喉镜片）需为省阳光平台中标产品，耗材供货价格≤ 72元（需在报价单中写明，并该供货价格在中标后5年内不得提高）；
	
	

	15
	质保期≥3年。
	
	

	16
	合同付款方式：项目无预付款。设备在送至采购人处并全部安装完成后，由供应商提供送货单交采购人确认收货，在确认收货后一个月为设备试用期，待试用期结束后再由采购人和供应商进行设备验收，经验收合格后，供应商提供合格的验收单和发票交于采购人，采购人在收到上述材料后在2个月支付合同总额的90%；待合同全部履行完成后（质保期结束），由采购人和供应商再次组织验收，再次验收合同后，由采购人在2个月内支付剩余的设备尾款。
	
	


注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。
询价响应单位（盖章）：                           

法定代表人或授权委托人签字：

日期：       年     月    日
格式3：

技术/服务/商务偏离表（第四标段）
	序号
	采购技术/服务要求
	是否符合

（填“正偏离”或“无偏离”）
	偏离说明（如有）

（正偏离时填写最新技术或服务）

	1
	可用于急诊抢救服毒、食物中毒及手术前洗胃使用；
	
	

	2
	具备无油膜式泵设计，自动压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，压力液量双安全保护，进出胃液量平衡控制功能；
	
	

	3
	具有进出胃液路分离控制结构：由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构；
	
	

	4
	具有进出胃动态数字压力显示；
	
	

	5
	支持预置进出胃压力设置；
	
	

	6
	洗胃压力：47kPa-55kPa；
	
	

	7
	出胃液量：≤450ml/次，进胃液量：≤350ml/次，液量平衡：≤250ml/次；
	
	

	8
	压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa；
	
	

	9
	噪声：≤60dB(A)，输入功率：≤80W。
	
	

	10
	质保期≥3年。
	
	

	11
	合同付款方式：项目无预付款。设备在送至采购人处并全部安装完成后，由供应商提供送货单交采购人确认收货，在确认收货后一个月为设备试用期，待试用期结束后再由采购人和供应商进行设备验收，经验收合格后，供应商提供合格的验收单和发票交于采购人，采购人在收到上述材料后在2个月支付合同总额的90%；待合同全部履行完成后（质保期结束），由采购人和供应商再次组织验收，再次验收合同后，由采购人在2个月内支付剩余的设备尾款。
	
	


注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。
询价响应单位（盖章）：                           

法定代表人或授权委托人签字：

日期：       年     月    日


